第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

1.政府采购促进中小企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

2.政府采购支持监狱企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

3.政府采购促进残疾人就业：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

4.政府采购鼓励节能、环保产品：提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”；

5.政府采购进口产品：允许采购进口产品。

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

▲质量保证金：合同签订后一周内，中标方向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金，质量保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。

▲付款方式：国产设备：

货物送达指定地点并经采购人验收合格后，采购人向中标方支付合同总价的100%。

进口设备：

付款方式：100%信用证（其中90%在合同商品发货后见单支付，10%在合同商品到货并验收合格后支付）。对外合同一经确立，采购人支付90%中标金额给外贸代理机构作为开证保证金，外贸代理机构对外开具100%不可撤销信用证。设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向外贸代理机构支付中标金额的 10 %尾款。

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 1年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后60日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

四、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉制仪（进口） | 1 | 台 | 1.采用垂直拉制方式，自由落体重力产生拉力 2.具有两类拉力选择：轻型和重型，每一型都以可分别调整拉力。 3.两步拉制，可拉制出杆部较短、开口为1微米左右的玻璃电极，用于膜片钳及其他记录。 4.状态和设置数字显示当前参数 5.加热值可根据需要调整，即使针置于加热器线圈内。 6.加热室安全防护罩。 7.滑块单元受到保护，免受灰尘和杂物的干扰 8.加热范围：0-100（0-2.5V） 9.拉制的玻璃毛细管直径大小范围：1mm X 90mm 10.玻璃毛细管BF150-86-10 10盒，加热丝1个。 |
| 2 | 在体电生理仪（进口） | 1 | 台 | 1.采集通道数：至少64通道。 2.★采样率：采样频率≥40Hz, 分辨率≥16字节；支持1台主机可升级512通道同时采集记录，并且所有通道的采样率一致； 3.高通滤波：具有至少5个低切滤波器（硬件电路滤波器）； 4.采集信号类型：包括原始宽波段信号（WB），单神经元放电（Spike）和场电位（FP）； 5.★大文件处理：具有高速加载处理大文件的能力,10G 数据在软件打开耗时小于2秒； 6.★主机至少包含2个16通道的数字信号输入端口(Digital Input)，2.个16通道的数字信号输出端口(Digital output)，至少包含2个16通道的模拟输入端口。数字输入(Digital Input)支持单事件（Single Event）和字节编码模式（Strobed Words），可标记事件数量达到上万种； 7.共模抑制比大于100dB (0-60Hz)，抗干扰能力强且可自动或手动清除自由活动动物的运动噪声（Artifacts）及干扰信号； 8.Spike的Wavelength：选择范围广，长度：5600 μs，能够完整记录不同神经元电活动，比如神经细胞以及心肌、骨骼肌细胞等； 9.★多种参考方式：包括标准数字参考、平均值参考、中间值参考，系统提供不同组群的平均值参考和中间值参考两种参考方式，且组群数量不低于4组，有利于大通量采集过程中选择参考，消除噪音； 10.★在线实时（On-line）分类方法至少包含：Templates，Lines，Boxes，2D Polygons，Bands； 11.支持不同的研究内容采用不同的采集模式，包括Single electrode、Stereotrode、Tetrode采集模式；并可对Stereotrode、Tetrode进行在线的Spike Sorting，对于Tetrode电极，支持对每个记录位点所对应的采集通道进行重新编号（remapping）功能； 12.★Spike分类：采用公认的成熟的Spike分类软件进行在线和离线的Spike分类计算，能够实现2维（2D）、3维（3D）和多维度特征值手动分类，并且可提供至少7种分类算法，包括：Valley Seeking、T-Distribution E-M等，进行自动或半自动分类，保证Spike分类的高效性以及数据的科学性； 13.★Multifiles功能支持多天多个数据同步分析，使多个数据能够使用一致的处理流程，保证结果的一致性及准确性； 14.离线分析软件能够提供至少4种评判分析质量的检验标准，保证数据的准确性； 15.离线分析软件可提供一致性标准化流程批量数据处理功能，保证大量数据处理的一致性，提高数据分析的效率； 16.支持在线实时场电位（LFP）频谱分析功能； 17.支持实时手动输入添加事件标记功能，以便在特定的时间段记录被关注的神经元活动情况； 18.提供其他文件管理软件可以对已记录的数据文件做多种处理，例如：对文件进行分割、合并等操作，为实验数据分析提供便利； 19.提供专门的在线采集分析和离线分析的MATLab及C++程序代码，为使用者自行编辑程序代码提供方便，提供多台电脑远程提取在线采集的数据的软件包； 20.计算机配置：原装工作站计算机；6核处理器；3GHz；16GB内存；2T硬盘；DVD/CD-RW光驱；Windows 7 64位英文操作系统；23"液晶显示器； 21.★提供高精度的在体微推进器，用于在体植入电极，可以固定在立体定位仪上并垂直推进，配有控制软件，方便在电脑界面上控制，并精确显示移动距离和位置，移动精度可达20nm，移动行程70mm； 22.★提供多种电极，MWAs电极：8通道阵列电极40个，16通道阵列电极40个，运用Carbon Nanotube（CNT）电极包裹技术，可根据实验需要增加电刺激电极及光电极。Silicon Electrode电极：16通道20个。 |

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。