- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 本项目整体专门面向中小企业采购。 提供货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目资格要求。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1 %的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%； 项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后60日内完成 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 ▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2 小时以内； 电话技术支持时间：1 小时以内； 若需上门维修，则在：24 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织脱水机 （核心产品） | 1 | 套 | 1、配备≥15寸彩色液晶智能触摸显示器，触摸灵敏，显示清晰 2、误操作提醒、弹窗问询、滚动翻屏等丰富的人机对话 3、运行状态模拟动画同步图形显示。 4、全封闭的标本处理系统，无污染气体外泄。 5、气体压力转换装置，气压稳定，故障率低。 6、真空泵，内置干燥过滤器，有效去除空气水分。 7、具有断电记忆，来电即启动运行。 8、强大的定时功能，可按星期任意设定组织完成时间，方便工作计划 9、特殊的工作室设计，液体回流彻底，减少试剂混合，提高试剂使用周期。 10、工作室自动识别溶液与石蜡，智能加热控制，自动判断加温。 11、工作室智能全自动清洗，清洗充分，省时省力 12、试剂和标本接触更充分，提高脱水效果 13、一键式自由切换常规脱水和快速脱水，快速脱水不大于3小时即可完成 14、一键智能自动换蜡，设有废蜡槽，方便省力。 15、智能化电脑程序加热控制系统，三重过热保护装置。 16、隔离式磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。 17、误操作提示、工作室智能报警提示。 主要技术参数： 18、液瓶数量：12个 19、单液瓶容积：6 L 20、蜡缸数量：3个 ▲21、单蜡缸容积：不小于6 L 22、回 收 盒：1个 23、活性炭瓶：1个 ▲24、工作室容积：不小于9 L ▲26、脱水篮容量： ≥300个脱水盒 26、工作室温度: 试剂：室温～45℃可调 石蜡：58℃-70℃可调 27、蜡缸温度：58℃-70℃可调 28、控温精度：±1℃ 29、真空压力：＜0.1Mpa 30、程序编制：10套 31、单试剂处理时间：0～99小时可调 32、进排液时间：≤5分钟； 33、搅拌时间：任意设定 34、搅拌间隔时间：任意设定 35、电源电压：AC 100V～120V/AC 220V～240V 36、电源频率：50Hz/60Hz 37、功率：＜1500W±10% |
| 2 | 石蜡切片机 |  |  | 1、该机采用人性化设计，结构紧凑，切片、修片互换方便、快捷，单手摇动手轮即可完成切片、修片转换（感知模式：摇转半圈往复为修片状态，修片为半圈快速操作；摇转整圈为切片状态） 2、传动进给系统为智能程序控制，有常规切片模式、智能感知切片模式、全层切片模式 3、全层切片模式：可提示按照设定不同断层处的取片，取片分析犹如断层扫描功能 4、驱动系统，具有智能感知修片、切片功能，快速的快进、快退转换功能，具有样本自动回缩功能、精修切片开启关闭功能；并具有切片、修片计数功能 5、小手轮可在线速度选级设置；并可互换样本进给方向 6、具有两个定位记忆功能，使用者可在修整样本时，进行定位，定位后，每次装载样本后，点按记忆键，即可回位到样本定位点。记忆1和记忆2可分别记忆修片定位和切片定位 7、采用OLED模块显示屏，字迹清晰，无需背光，360°角度都能清晰观察显示屏数据，无视角盲点;在线中英文互换功能 8、编码式小手轮调控系统，方便使用者随旋转速度的快、慢，进行机电模拟控制。并具有安全报警系统、驱动过载保护；仪器设有自动休眠保护系统 9、特制的定位头系统，样本0度定位点清晰可调。X/Y轴向调节快捷、精准；并配置可互换样本夹头（蜡块夹头、包埋盒夹头选配） 10、采用先进交叉滚柱导轨,免润滑、免维护、保证切片滑动和精度 11、刀架可侧向移动调节，无需用手移动刀片，刀片全长可以使用（具有三个定位点，使切片刀刃口使用率发挥最大化）；刀架基座上配有刻度标识，方便刀架定位精准，使样本对刀距离直观 12、刀片刀架配有护刀杆覆盖刀片全长，安全保护使用者，并有推刀杆方便更换刀片 13、手轮平衡精细调节系统，可在任意位置定位，并可锁定，保证切片过程的安全和方便，样本上位快速锁定功能，适宜使用者安全更换样本 14、拆卸方便的防静电废物槽，有磁吸功能。外罩顶部凹槽设计，可存放毛刷、镊子、一次性刀片等工具，配置软硅胶防滑垫防止工具滑出。清洁仪器时，更方便取出清洗 15、仪器前、后底端设有人性化提手槽，方便使用者安装、搬运或移动仪器 17、技术参数： 17.1切片厚度范围：0.25~100μm 0.25~2.5μm增量0.25μm 2.5~5μm 增量0.5μm 5.0~10μm 增量1μm 10~30μm 增量2μm 30~60μm 增量5μm 60~100μm增量10μm 17.2修片厚度范围：1~600μm 1~10μm 增量1μm 10~20μm增量2μm 20~50μm增量5μm 50~150μm增量10μm 150~600μm增量50μm 17.3回缩调节范围：0~100μm 0为关闭回缩 0~5~10~15-------100可调 17.4断层间隔跨度：10~6000μm 10~12~15~20~25---5000~6000μm .5切片、修片计数量：0-9999 17.6水平进给：≥30mm 17.7垂直移动：垂直≥60mm; 17.8样本定位水平8°；垂直8° 17.9样本夹可360°旋转 ▲18、切片调节最小分度值：≤0.25μm 19、最大石蜡切片面积：≥70×70mm 20、运行速度:快速2000μm/s;小手轮100μm-1000μm/圈 21、切片精度：±1% 22、电源电压：AC110V/ AC 220V 23、频率：50Hz/ 60Hz 24、功率：100VA |

- 需提供的产品技术支持证明材料

- （技术要求需提供的证明材料以此表为准，如供应商提供的产品技术证明材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术证明材料为准。

- 未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该指标负偏离）

| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织脱水机 | 设备彩页或者其他证明材料 | 具有断电记忆，来电即启动运行 |  |
|  |  |  | 一键式自由切换常规脱水和快速脱水，快速脱水不大于3小时 |  |
|  |  |  | 真空压力：＜0.1Mpa |  |
|  |  |  | 进排液时间：≤5分钟 |  |
| 2 | 石蜡切片机 | 设备彩页或者其他证明材料 | 驱动系统，具有智能感知修片、切片功能，快速的快进、快退转换功能，具有样本自动回缩功能、精修切片开启关闭功能；并具有切片、修片计数功能 |  |
|  |  |  | 水平进给：≥30mm |  |
|  |  |  | 最大石蜡切片面积：≥70×70mm |  |