- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1 %的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%； 项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的违约金。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后90日内安装交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 2年，项目验收合格后开始计算 ▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内； 电话技术支持时间：1 小时以内； 若需上门维修，则在：24 小时内到达现场并进行维修； |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备色谱仪 | 1 | 套 | 1、主要用途 一款功能强大的高性能纯化分离系统。可按所有的检测信号收集馏分，优化组分收集和提高产品纯度。应用有机合成、天然产物、药物杂质，蛋白质等生物活性样品 制备分离纯化。 2、技术指标 2.1 工作环境温度:5°C到40°C 2.2 工作环境湿度:10-90% 2.3 工作电压:120/240V, 50/60Hz, 10A 2.4 尺寸:不大于380×600×700mm 3、技术参数 3.1 溶剂泵 ▲3.1.1 采用三柱塞杆溶剂泵，四个独立通道，可以在一个运行过程中使用四种溶剂，运行过程中溶剂走完后可自动切换到下一溶剂管路继续运行系统。不用提前混合溶剂。 3.1.2 可进行等度，二元线性或阶梯式梯度洗脱，可在线实时调整梯度，并可在运行中一键保持等度。 3.1.3 流速:0-250ml/min，流速准确度< 2%； 3.1.4 最高压力:50bar，满足正反相应用； 3.1.5 一键自动切换正相、反相溶剂系统，自动清洗，避免交叉污染； 3.1.6 实验开始前会自动进行快速泵腔灌注以保压确保实验过程中无气泡进入，灌注时间少于20s/溶剂管。 3.1.7 实验完成后管路以及色谱柱自动吹干。 3.2 检测器 3.2.1 DAD 紫外检测，可同时根据4个不同波长的紫外检测通道以及 DAD 全扫描通道，总计5种信号进行样品收集。 3.2.2 紫外的灵敏度通过软件可调，适用于不同浓度的样品。 3.2.3 紫外波长 200-800nm ； 3.2.4 运行中会自适应调整检测器信号量程，方便用户实时观察峰形 3.2.5 实验完成后可查看所有信号结果，其中DAD信号结果包括自动生成的3D 图谱方便用户分析样品性质。 3.3 进样和柱系统 3.3.1 具有液体进样和固体进样两种方式，两种方式在都有不同规格配件可供选择。 3.3.2 液体平衡完毕后上样时无需拆卸色谱柱。 3.3.3 有15g以及40g两种固体上样器可选，上样器最大支持 50bar 的压力； 3.3.4 提供高性能的Flash柱，样品制备量样从 mg级至 300g 3.3.5 仪器带有RFID功能，可自动识别色谱柱标识，软件会自动根据柱子情况生成色谱方法，并记录柱子使用情况； 3.3.6 液体流路可选择色谱柱从上至下或者从下至上，实现自由切换； 3.3.7 色谱柱支架拆卸方便，最大支持 3000g 的低压制备色谱柱安置于仪器正面。 3.3.8 可以连接 30-80mm 的不锈钢制备色谱柱，填料粒径最小可达10um。可对应的原厂上样六通阀，并有5ml或20ml的定量环可供选择。 3.3.9 管路从不锈钢制备色谱柱连接模式切换至 Flash 或者玻璃色谱柱连接模式无需拆卸仪器外壳，手动即可实现切换。 3.3.10 可提供仪器顶部溶剂放置平台与溶剂漏液容器。 ▲3.3.11 提供干法装柱器:适用于装空玻璃柱，利用气压或液压将填料装填紧密，色谱柱无塌陷和死体积。 3.4 收集系统 ▲3.4.1 内置封闭式馏分收集器，附加排气扇和指向性排气口，无溶剂挥发的隐患，自带光源，可观察馏分收集情况。 3.4.2 具有全收集、按峰收集(阈值，斜率)、按指定时间段收集、并可手动收集等多种收集模式。 3.4.3 18x150mm, 16x150mm, 480mLx9多种收集架可选，收集架具有 RFID 标示，软件自动识别，无需手动切换，试管放置高度可调节。 3.5 软件和控制系统 3.5.1 基于Windows 的操作系统，11”大号触摸屏控制，单一界面控制所有操作，操作界面可以切换为中文。 3.5.2 标准 3 个 USB 和 Ethernet 接口。 3.5.3 自动方法转换 Navigator 软件，可将 TLC 及 HPLC(梯度或等度)方法自 动转换成 Flash 方法。 3.5.4 实时控制，运行过程中无须停机即可改变方法参数 3.5.5 可使用无线或有线网络实现远程控制，实验过程中无需实验人员靠近即 可编辑方法，观察运行，收集结果并发送至指定文件夹。 3.6 安全系统 3.6.1 标配有机溶剂挥发浓度检测装置:可以实时检测有毒、易燃易爆的有机溶剂在空气中的挥发浓度，当浓度大于设定值时仪器会自动报警并停止工作，以保证工作人员及实验室的安全。 3.6.2 标配过压传感器:压力过高时自动停止运行并报警。 3.6.3 防静电管道:避免静电造成火灾危险。 3.6.4 标配溶剂瓶以及废液桶液位传感器，可监控实际而非计算的液位，及时提醒用户更换溶剂或废液桶。 4. 配置： 4.1主机一套（带Windows操作系统） 4.2 内置DAD紫外检测器一套 4.3 收集瓶架两个（16 x 150mm） 4.4 废液瓶液位传感器一个 4.5 溶剂瓶液位传感器四个 4.6带涂层玻璃色谱柱2个（26/460,49/460各一个） 4.7干法装柱器一套 4.8耐压玻璃预柱一个（适用于内径15,26,36,49mm玻璃柱） 4.9 管路接头一套 4.10．4g、12g、80g硅胶柱各10个 4.11 说明书一份 |

- 其他技术指标要求及需提供的相关证明材料：

- 说明：

- 一、“采购需求”中需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或技术指标低于招标文件要求的均视为负偏离

- 二、如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准，下表中有要求提供“证明材料”的以表中要求的证明材料为准。

| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备色谱仪 | 投标产品彩页或者其他证明材料 | 3.1 溶剂泵 3.1.3 流速:0-250ml/min，流速准确度< 2%； |  |
|  |  |  | 3.1 溶剂泵 3.1.4 最高压力:50bar，满足正反相应用； |  |
|  |  |  | 3.1 溶剂泵 3.1.7 实验完成后管路以及色谱柱自动吹干。 |  |
|  |  |  | 3.2 检测器 3.2.3 紫外波长 200-800nm ； |  |
|  |  |  | 3.2 检测器 3.2.2 紫外的灵敏度通过软件可调，适用于不同浓度的样品。 |  |
|  |  |  | 3.2 检测器 3.2.4 运行中会自适应调整检测器信号量程。 |  |
|  |  |  | 3.4 收集系统 3.4.2 具有全收集，按峰收集(阈值，斜率)，按指定时间段收集，并可手动收集等多种收集模式。 |  |
|  |  |  | 3.5 软件和控制系统 3.5.4 运行过程中无须停机即可改变方法参数 |  |