- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于20个工作日内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付合同总价的30%；货物送达指定地点，经采购人验收合格，自收到中标人开具的发票后5个工作日内支付合同总价的70%，逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订之日起1个月内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内； 电话技术支持时间：2 小时以内； 若需上门维修，则在：48 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.项目概况：

智能包装与装配单元可进行产品的在线装配与包装，具有两种工作模式：1、独立包装与装配生产及实训模式，通过物流系统配送工件，通过机器人将工件进行装配与包装。2、成线包装与装配生产及实训模式，利用AGV对接机构接收周装箱，对其他单元所生产的产品进行装配包装，并将合格品放回周转箱由AGV运至下一生产节点。3、能够使用3D检测系统对包装完成包裹进行体积测量，并将数据发送至主控单元，用来判断包裹是否能够放入智能立库中。

3.需满足的功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8道移液器 | 5 | 只 | 技术参数： - 采用高科技材质，重量轻（≤80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 - 8道移液，具有0.5-10ul， 10-100 ul， 30-300ul，120-1200ul 4种量程可选，能全面满足不同使用需求 - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 - 人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 - 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 - 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 - 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 - 前置体积视窗位置，便于移液观察，可单手设定体积及操作 - 具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 - 颜色标识移液器量程 - 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 - 具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 - 具备数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 配置： - 0.5-10ul 3只 10-100 ul 2只 |
| 2 | 12道移液器 | 5 | 套 | 技术参数： - 用高科技材质，重量轻（≤80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 - 12道移液，具有0.5-10ul， 10-100 ul， 30-300ul，120-1200ul 4种量程可选，能全面满足不同使用需求 - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 - 人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 - 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 - 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 - 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 - 前置体积视窗位置，便于移液观察，可单手设定体积及操作 - 具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 - 颜色标识移液器量程 - 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 - 具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 - 具备数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 配置： - 0.5-10ul 3只 10-100 ul 2只 |
| 3 | 微量离心机 | 1 | 台 | 技术参数 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 2. 最大相对离心力（rcf）： 21,300 × g（15,060 rpm） 3. 转速/离心力： 100 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000 -15,060 rpm，100 rpm 递增，1-21,300 x g；50 ‐ 2990 x g, 10 x rcf 递增；1-21,300 x g，100 rcf递增 4. 离心时间：1-2min, 10s 递增；2 ‐ 10 min，30 s 递增；>10 min，1 min 递增；连续离心 5. 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管 6. 所有转子均可以和5425 共用、互换 7. 噪音水平：<54 dB(A) 8. 从零加速至最高转速的时间：15 秒 9. 从最高转速降速至零的时间：15 秒 10.离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 11.离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 12.SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 13.铝合金材质转子 14.单独的 Short瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心 15.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作 16.独有At set rpm 定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 17.离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心。 配置： - 离心机主机 2. 24x1.5ml气密性金属转子 |
| 4 | 细胞房离心机 | 1 | 台 | 技术参数 - 细胞的离心收集； 2. 最大相对离心力（rcf）： 3,000×g（4,400 rpm） 3. 转速/离心力： 0.1 ‐ 4.4 rpm: 0.1 rpm 递增 (x 1.000) 0.1 ‐ 3.0 x g: 0.1 x g 递增 (x 1,000) 4. 离心时间：30 s ‐ 10 min，30 s 递增；10 min ‐ 9 h 59 min，1 min 递增；连续离心 5. 最大转子容量 4 × 100 mL 6.噪音水平：51 dB(A) 7. 占地面积小，适用于每个工作台 8. 超静音运行，提高环境舒适度 9. 开盖高度低，方便装载和拿出样品 10.SOFT 软刹车功能，适用于细胞梯度离心 11.▲“At set RPM” 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时 12.参数锁定功能，防止意外修改参数 13.不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁 14.自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性 15.具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 配置： 1.离心机主机一台 2. 4 × 100 mL水平转子含15/50ml适配器机吊篮 |
| 5 | 解剖显微镜（核心产品） | 2 | 套 | 技术参数： 1.光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。 2.最大视野比例要求,主机变倍比≤5：1， 3. 物镜工作距离≤110mm。 4. 放大范围8.0x-40x，视野范围：5.8mm-29mm 5. 整机镀层采用不用化学药品的绿色环保防霉技术。 6.调焦支架：升降范围145mm。承重5KG；目镜筒：45°视场角度。瞳距55-75mm可调。 7.目镜： 10x目镜，大视场数23mm，高眼点，屈光度可调； ▲8.物镜：1.0xAPO物镜工作距离≤110mm，最大视野范围：35mm。 9.透射光底座，具有黑白板双底色模式。 设备配置： 1. 立体解剖显微镜主机 2台 2. 1.0×APO物镜 2只 3. 适用于显微镜臂的双支光纤鹅颈灯照明器 2台 4. 照明基座 2台 5. 台式电脑1套。独立软件与操作系统，电脑配置不低于：I5-9500同性能及以上 / 8G内存 /1T机械硬盘 / 2G独显/ 23.5显示器 /win7系统，需有DVD刻录。 |
| 6 | 桌面型注射显微镜 | 1 | 套 | 技术参数： 1. 光学采用Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。主机和物镜都进行复消色差校正； ▲2. 为提高观察视野，主机变倍比≤8：1，放大范围6.3 - 100倍； 3. 最高分辨率≥420Lp/mm； 4. 主机包含：100:0/0:100分光光路，可接相机； 5. 主机包含0.5x相机接口，机身配有手柄，方便携带； 6. 目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调； 7. 目镜：10x目镜，大视场数23mm； 8. 高眼点，屈光度可调；目镜罩2只； 9..调焦机构：总高度：250mm，调焦行程：145mm； 10.底座有效尺寸：D310xW200x mm，透反两用，配置明场、暗场等观察方式； ▲11. 1.0xAPO物镜工作距离≤92mm，视野范围：35mm； 12. 变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息； 13. 照明方式：双支光纤照明：可自定义照明位置； 14. 透射光照明器：可实现透射光明场，透射光暗场等观察方式； ▲15. 透射光照明基座，透光照明角度可调，满足活细胞立体效果观察； 16. 配置了干细胞分离专用透射照明模块，在不改变光学模块情况下，可观察活细胞立体效果，满足干细胞快速分离需求。 17. 显微镜同品牌彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸； 设备配置： 1. 立体解剖显微镜主机 1台 2. 1.0×APO物镜 1个 3. 双支光纤鹅颈灯照明器 1套 4. 干细胞分离实验专用透射照明底座 1套 5. 高清彩色原装相机 1套 6. 配套软件控制系统 1套 7. 台式电脑1套。独立软件与操作系统，电脑配置不低于：I5-9500同性能及以上/ 8G内存 /1T机械硬盘 / 2G独显/ 23.5显示器 /win7系统，需有DVD刻录。 |
| 7 | 电动移液器 | 5 | 只 | 技术参数： - 功能在选项盘上，操作方便，一目了然：10种功能模式可直接通过选项盘选择 - 单道移液，具有多种种量程可选。 - 彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 - 创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，可完全掌控活塞的运动 - 弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 - 下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 - 具备密码保护和维护提醒功能，满足个性化使用需求 - 具备编程功能及固定体积功能，优化实验流程 - 具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 - 多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度 - 多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活 - 每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便 - 人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 - 人体工程学设计，重量轻（约158g），平衡性好 - 锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电 配置： - 50-1000ul 2只 10-200ul 3只 |
| 8 | 微量冷冻离心机 | 1 | 台 | 技术参数 1.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定 2. 最大相对离心力（rcf）： 21,300 × g（15,060 rpm） 3. 转速/离心力： 100 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000 -15,060 rpm，100 rpm 递增，1-21,300 x g；50 ‐ 2990 x g, 10 x rcf 递增；1-21,300 x g，100 rcf递增 4. 离心时间：1-2min, 10s 递增；2 ‐ 10 min，30 s 递增；>10 min，1 min 递增；连续离心 5. 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管 6. 所有转子均可以和5425 共用、互换 7. 噪音水平：<54 dB(A) 8. 从零加速至最高转速的时间：15 秒 9. 从最高转速降速至零的时间：15 秒 10.离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 11.创新 OptiBowl® 离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 12.SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 13.铝合金材质转子 14.单独的 Short瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心 15.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作 16.独有At set rpm 定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 17.离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心。 18.具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌 19.温控范围：-10 °C 至 40 °C 20.即使在最高转速也可保持 4 °C 21.FastTemp 快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C 仅需8 分钟 22.高效压缩机控制，提供 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 23.▲凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 24.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定 配置： - 离心机主机一台 - 24*1.5ml气密性金属转子 |